宜良县第一人民医院采购“亚低温治疗（冰帽、冰毯）、空气消毒机、注射泵双通道、注射泵单通道”邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“亚低温治疗（冰帽、冰毯）、空气消毒机、注射泵双通道、注射泵单通道”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称

激光打印机。

二、采购要求

1、交货期要求：15个工作日

2、质保期要求：2年。

三、交货及服务地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）。

四、采购数量：亚低温治疗（冰帽、冰毯）1套、空气消毒机1台、注射泵双通道2台、注射泵单通道4台。

五、设备参数要求

设备参数要求详见下表：

| 设备名称 | 设备参数要求 |
| --- | --- |
| 亚低温治疗（冰帽、冰毯）、空气消毒机、注射泵双通道、注射泵单通道 | 一、 - *通过国家级医疗检测机构EMC检测 2、*双核大功率紫铜控温系统，分别控制毯帽，可以同时升降也可一升一降 3、双连续循环输出：毯帽两组无暂停水循环，温度波动小，效率高 4、*国家专利半导体控温系统，精度高 5、部分配件进口，可靠性高 6、7吋彩色触摸屏，中文及图标直观显示信息 7、开机自检、计时、量化功率 - 探头异常、水箱缺水、水温超限报警 9、功能模式：手动模式、自动模式、监测模式 10、国家专利降温帽，可调整大小；蜂窝状TPU水毯，美国进口防漏接头。 11、温度控制范围:4℃--42℃，温度任意可调 12、体温测量范围：30℃—45℃，精度：±0.3℃ 13、噪音≤50dB 14、功率：800VA，AC220V±10%,50Hz 15、体积小，430×330×700mm（长×宽×高） 二、 - 应用场所:适用于医院一类、二类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境。 制药厂：无菌室、实验室、药物配置中心等环境 食品饮料厂：生产车间、包装车间、无菌室等环境 公共场所：会议室、宾馆、娱乐场所、办公室等环境 - 适用范围（m3）：≤100 - ★消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，处理后空气中平均细菌总数≤67.9cfu/m3。根据评价标准，达到消毒合格要求。（提供检测报告） - ★臭氧残留量检测：室内空气中臭氧残留平均浓度均≤0.002mg/m3 - ★净化效果：设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级（需提供省级检测报告） - ★多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气（提供检测报告） - 循环风量（m3/h）：≥800 - ★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥25000小时（提供检测报告） - 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染 - ★环境检测功能（选配）：通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、温度、湿度、尘埃粒子进行检测。 - PM2.5消除率： PM2.5颗粒物净化效率≥99% - 洁净空气输出比率：CADR洁净空气输出比率≥207.7m3/h - ★等离子密度分布：要求等离子体空气净化消毒机用等离子体发生器部件的放电结构所产生的等离子体为一种密度较高的电晕放电。 - ★等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告） - 多档风速可调：提供手动、自动、定时三种工作模式供用户选择： - 工作模式： 手动模式：默认消毒时间为2小时，按键调整工作时间； 自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能； 定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。 - ★程控数量：程控程序数量不低于5组。 - ★智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 - ★连续消毒：多个房间，空间可连续循环消毒 - 安装方式：移动搁置 - 噪声dB（A）：≤60 - 节能免打扰：具备该功能。 - 电磁兼容性：符合EN55011标准要求（提供检测报告）。 - ★数字高精触摸键、一键式遥控器远程操控：面板独有“触摸感应”式高精键。采用最新工艺并经过上万次按压破坏性试验的高精技术，操作灵敏，点击迅捷，手感好且永不生锈、防水性、抗破损等安全性能操作极强。内容显示清晰、明亮，外观新颖美观。 - 中文和人性化的图形显示 让用户更直观的了解设备的运行状态，当出现报警时液晶屏也会同时显示故障提示，直观方便。 - 电源要求：工作电源: 220V 50Hz 额定功率（W）：≤80 - ★产品证件：提供卫生许可批件 - 外型尺寸（mm）：直径≤440X960 - 净重（Kg）：≤18 三、 ★1、产品通过CE认证。 ★2、提供4种注射模式：恒速模式（10种注射单位ml/h、mg/h、ug/h、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min）；简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务；间断给药功能：用于临床长期间歇性给药。 ★3、内置25种注射器品牌，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格（5ml、10ml、 20ml、30ml、 50（60）ml注射器）。 ★4、流速范围：5ml注射器0.1-150ml/h；10ml注射器0.1-300ml/h； 20ml注射器0.1-600ml/h；30ml注射器0.1-900ml/h；50（60）ml注射器 0.1-1200ml/h； ★5、注射量误差：±2.0%（包括泵本身机械精度±1%） ★6、采用4.7寸 TFT的超大图形彩色屏幕中文大字体显示界面，6米内屏幕显示清晰可见，使用单键飞梭旋钮和小键盘。 ★7、注射总量积累：可显示0.001～999999ml。 ★8、设备安全分类：II类CF，IP23。 9、压力释放功能：管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，使压力降到一个安全合理的值。 10、报警功能：提供遗忘操作、注射器错误、注射器脱落、推空、阻塞、药物将尽、药尽、注射结束、接交流、交流掉电、电池电量不足报警，系统自动报警，报警以声音和指示灯和液晶同时提供。 11、根据临床的需要，可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别：低550～750mmHg、中800～1000 mmHg、高1050～1250 mmHg。 12、数据保持功能：自动记忆前次的注射设置信息。 13、交直流两用：AC100～245V、50Hz±1Hz。工作环境适应能力：环境温度：5oC～40oC；相对湿度：≤80％；大气压力范围：700～1060hpa。 14、电池：具有电池容量显示，充电10小时，可以持续工作3小时以上 四、 ★1、产品通过CE认证。 ★2、提供4种给药模式：恒速注射、时量推注、TIVAI模式、ml/h模式。 ★3、 恒速注射模式提供9种注射单位 (ml/h、mg/h、ug/h、mg/min、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min)。 ★4、内置23种注射器品牌，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格（5ml、10ml、 20ml、30ml、 50（60）ml注射器）。提供注射器自定义功能：使用任何品牌注射器能保障注射精度。 ★5、注射量误差：±2.0%（包括泵本身机械精度±1%） ★6、流速范围：5ml注射器0.1-150ml/h；10ml注射器0.1-300ml/h； 20ml注射器0.1-600ml/h；30ml注射器0.1-900ml/h；50（60）ml注射器 0.1-1200ml/h； ★7、采用3.0寸彩色屏幕中文大字体显示界面，6米内屏幕显示清晰可见，使用单键飞梭旋钮和小键盘操作。 ★8、注射总累积量：可显示0.0001～999999ml。 ★9、设备安全分类：II类CF，IP23；控制方式：微电脑控制。 ★10、各机独立、互不影响，任意拆分（可任意组合二、三、四、六通道），统一放置、减小占地空间。 11、根据临床的需要，可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别：低550-750mmHg、中800-1000 mmHg、高1050-1250 mmHg。 12、报警功能：遗忘操作、速度异常（快、慢、停）、推座异常、注射器错误、注射器脱落、注射器改变、推空、阻塞、药物将尽、交流掉电、电池电量不足报警，系统自动报警，报警以声音、指示灯、文字同时提供。 13、交直流两用：AC220V±22V、50Hz±1Hz。 14、工作环境适应能力：环境温度：5oC～40oC；相对湿度：≤80％；大气压力范围：700～1060hpa。 15、电池：具有电池容量显示，充电10小时以上，可以持续工作3小时以上。 |

五、采购预算

本项目采购预算：亚低温治疗（冰帽、冰毯）40000.00元/套（1套）、空气消毒机10500.00元/台（1台）、注射泵双通道8000.00元/台（2台）、注射泵单通道5000.00元/台（4台），总预算价86500.元。

六、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

七、报名及领取招标文件时间及地点

1、2017年 7月24日至2017年8月1日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)，逾期者视为放弃。

2、报名时提供《企业法人营业执照》复印件（加盖公章）。

3、地点：宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科

八、投标文件递交截止时间

1、投标截止时间为2017年8月4日（星期五）下午14:00—14:30，逾期一律不再受理。

2、投标文件须用文件袋密封，并在封口处加盖投标人单位公章，现场递交至宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科。

九、投标报价

1、投标报价超过采购预算者视为废标。

2、投标报价为包干价，包含有关本项目所需的货物购置费、检验费、安装费、包装费、运杂费、保险费、仓储费，搬运费、人员工资、技术支持及服务费、上门服务及售后服务费、税金等所涉及的一切费用。

十、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1、投标文件

2、开标一览表

3、投标人基本情况表

4、投标设备名称及参数

5、营业执照（复印件）

6、组织机构代码证（复印件）

7、税务登记证（复印件）

8、医疗器械经营许可证（复印件）

9、生产厂家三证及产品注册证

10、法人代表人身份证及委托人身份证（复印件）

11、产品售后服务承诺书（自行制作）

以上资料中均须加盖有效公章，并按顺序装订成册。

十一、开标时间

2017年8月4日星期五下午14:30时。

十二、开标地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼会议室。

十三、合同签订

中标公示7个工作日无异议后5个工作日内签订。

联系人：李洪明

联系电话：0871—67539545

宜良县第一人民医院

2017年7月24日

附件一：

开标一览表

| 设备名称 | 规格及型号 | 数量套或台 | 投标价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小写： 大写： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件二：

投标人情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 主营范围 |  |
| 8 | 其他需要说明地情况： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件三：

投标设备名称及参数

| 设备名称 | 型号及规格 | 设 备 参 数 |
| --- | --- | --- |

注：此表由投标人填写。

投标人全称(加盖公章)：