宜良县第一人民医院邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“、心电图机、电针治疗仪”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称

激光打印机。

二、采购要求

1、交货期要求：15个工作日

2、质保期要求：2年。

三、交货及服务地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）。

四、采购数量：心电图机1台、电针治疗仪20台。

五、设备参数要求

设备参数要求详见下表：

| 设备名称 | 设备参数要求 |
| --- | --- |
| 心电图机、电针治疗仪 | 一、 输入电路 心电输入： 12导联同步采集，10电极 导联选择： 自动或手动 输入方式： 浮地输入 输入保护： 标配导联线内附除颤保护电路 采样率：8000 Hz/8Ch 模数转换精度≤2.5 μV 输入阻抗：≥20MΩ 耐极化电压：≥±500mV 共模抑制比：≥100dB 频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 标准灵敏度：0mm/mV, 误差≤±2% 时间常数：≥3.2秒 滤波器： 低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 低通滤波75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 肌电滤波25Hz/35Hz 二档 交流滤波50Hz或60Hz 基线抑制强/弱 二档 增益/灵敏度选择： 1.25, 2.5, 5，10，20mm/mV，手动或自动 不正常状态检测： 电极脱落报警，高频噪声过高报警 电极脱落： 液晶显示器显示脱落部位 显示和记录 显示方式：≥5.7"液晶显示 显示分辨率：320x240 显示导联数：同屏12导联，≥2.8s 显示内容： 系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等，中英文可选。 记录器： 内置高分辨率热线阵打印。 记录纸宽度： 210mmx140mm折纸 记录道数：3, 3+1, 6, 12道 走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S 无纸检出： 记录纸用完后自动停止走纸并报警 打印数据： 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 操作模式： 可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 其它 测量分析： ECAPS 12C 自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求 自动测量参数： 包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 自动分析结果： 5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达码表示。 外部输入： 10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ 信号输出： 0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 其它输出接口： USB/SD 存储和传输： 内置40份心电图，扩展支持 提示音： QRS同步或热笔拟笔音 输入键： 键位支持直接输入患者ID号 打印网格： 具备在无网格纸上打印网格功能 心律失常检测： 具备心律失常检测并自动延长记录的功能 QTc算法： 支持2种或2种以上算法 重量： ≤4.2Kg 安全性： 电击防护类型: I类CF型。 交流： 100-240±10% 直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。 二、 1.环境温度：（a）5摄氏度—40摄氏度。 (b)相对湿度：应不大于80%。 2.电源电压：交流220V×（1±10%）、频率为50Hz×（1±10%）。 3.输入功率：＜30W。 4.输出脉冲宽度≤1ms； 5.输出电压幅度：0～85Vp-p，连续可调，最大不超过185Vp-p。 6.脉冲输出频率：20Hz～65Hz±30％，自动调节。 7.脉冲直流分量：0。 8.负载阻抗范围：400Ω—700Ω。 9.电极最大输出电流密度≤2.4mA (r.m.s)/ ㎝²。 10. 输出的波形为非对称正弦脉冲波。 11.连续工作不少于4h。 12.电压最大输出值：Umax(m.r.s) ≤21V（数字万用表测量）。 15. 电流最大输出值：Imax(m.r.s) ≤42 mA（数字万用表测量） |

五、采购预算

本项目采购预算：心电图机35000.00元/台（1台）、电针治疗仪800.00元/台（20台），总预算51000元。

六、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

七、报名及领取招标文件时间及地点

1、2017年 7月24日至2017年8月1日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)，逾期者视为放弃。

2、报名时提供《企业法人营业执照》复印件（加盖公章）。

3、地点：宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科

八、投标文件递交截止时间

1、投标截止时间为2017年8月4日（星期五）下午14:00—14:30，逾期一律不再受理。

2、投标文件须用文件袋密封，并在封口处加盖投标人单位公章，现场递交至宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科。

九、投标报价

1、投标报价超过采购预算者视为废标。

2、投标报价为包干价，包含有关本项目所需的货物购置费、检验费、安装费、包装费、运杂费、保险费、仓储费，搬运费、人员工资、技术支持及服务费、上门服务及售后服务费、税金等所涉及的一切费用。

十、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1、投标文件

2、开标一览表

3、投标人基本情况表

4、投标设备名称及参数

5、营业执照（复印件）

6、组织机构代码证（复印件）

7、税务登记证（复印件）

8、医疗器械经营许可证（复印件）

9、生产厂家三证及产品注册证

10、法人代表人身份证及委托人身份证（复印件）

11、产品售后服务承诺书（自行制作）

以上资料中均须加盖有效公章，并按顺序装订成册。

十一、开标时间

2017年8月4日星期五下午14:30时。

十二、开标地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼会议室。

十三、合同签订

中标公示7个工作日无异议后5个工作日内签订。

联系人：李洪明

联系电话：0871—67539545

宜良县第一人民医院

2017年7月24日

附件一：

开标一览表

| 设备名称 | 规格及型号 | 数量套或台 | 投标价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小写： 大写： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件二：

投标人情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 主营范围 |  |
| 8 | 其他需要说明地情况： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件三：

投标设备名称及参数

| 设备名称 | 型号及规格 | 设 备 参 数 |
| --- | --- | --- |

注：此表由投标人填写。

投标人全称(加盖公章)：