宜良县第一人民医院采购超声波体检机

和微量注射泵（双通道）邀请招标书（第二次）

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“超声波体检机、微量注射泵（双通道）”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称及数量

1、超声波体检机：1台。

2、微量注射泵（双通道）：5台。

二、采购要求

1、交货期要求：15个工作日。

2、质保期要求：2年。

三、交货及服务地点

宜良县第一人民医院（宜良县起春路中段）。

四、技术参数

技术参数要求如下：

（一）超声波体检机

1、操作方式：手动、自动、遥控三种方式可随意选择。

2、身高测量方式：超声波测量（高精度温差补偿）。

3、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重

4、显示方式：数码管显示。

5、测量范围：身高：70～200cm；体重：2.0～160kg。

6、允许误差：身高：±0.5cm；体重：±0.1kg。

7、体重准确度等级：精密平衡梁式压力传感器称重。

8、打印方式：微型高速热敏打印机。

9、裁纸方式：自动。

10、语音提示：有。

11、体型：国际通用体格指数（BMI)。

12、数据输出格式：RS-232C。

13、电源电压：AC220V±10%、50Hz。

14、平均功耗：≤25W。

15、操作手册、遥控器、标准杆、电源线、打印纸等。

（二）微量注射泵（双通道）

1、微泵体重模式，具有10种单位自动进行换算，无需人工换算(ml/h、ml/min、mg/h、mg/min、ug/h、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min)。

2、注射速率范围：

5ml注射器：0.1-150ml/h；

10ml注射器：0.1-300ml/h；

20ml注射器：0.1-600ml/h；

30ml注射器：0.1-900ml/h；

50ml注射器：0.1-1200ml/h。

3、注射器规格：5ml 、10ml、20ml、30ml 、50（60）ml注射器，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格。

4、注射量误差：±2.0%（包括泵本身机械精度±1%）。

5、快速推注bolus功能，bolus速度：5ml规格注射器 bolus速度为150ml/h，10ml规格为300ml/h，其它规格为600 ml/h；（满足注射过程的突发情况，注射更灵活）。

6、流速设定范围：0.1～1200ml/h。

7、注射量总累积量：可显示0.001～99999ml或0.001mg～99999g。

8、交直流两用：交流100V～240V，50/60Hz。

9、工作环境适应能力：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤90％；大气压力范围：700hpa～1060hpa。

10、可充电锂电池：具有电池容量显示，充电10小时以上，可以持续工作3小时以上。

11、II类CF型，防水等级IP24。

12、可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置八个级别：

L1：200mmHg；

L2：300mmHg；

L3：400mmHg；

L4：500mmHg；

L5：600mmHg；

L6：700mmHg；

L7：800mmHg；

L8：900mmHg。

五、采购预算

本项目采购预算：

1、超声波体检机：1台，23000.00元/台。

2、微量注射泵（双通道）：5台，7500.00元/台。

上述两项合计：60500.00元

六、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

七、报名时间及地点

1、2018年6月19日至 25 日每天9:00-12:00、14:00-17:00（公休日除外），逾期者视为放弃。

2、报名时需提供以下材料：

（1）投标人“三证合一”的营业执照（复印件）

（2）医疗器械经营许可证（复印件）

（3）生产厂家“三证合一”的营业执照及产品注册证

（4）法定代表人本人参加投标，只需提供法定代表人身份证（复印件）；如果是法定代表人委托他人参加投标，除提供法定代表人身份证（复印件）外，还需提供法定代表人授权委托书、受托人身份证（复印件）。

3、地点：宜良县第一人民医院门诊部六楼采购科。

八、投标报价

1、投标报价超过采购预算者视为废标。

2、投标报价为包干价，包含有关本项目所需的货物购置费、检验费、安装费、包装费、运杂费、保险费、仓储费，搬运费、人员工资、技术支持及服务费、上门服务及售后服务费、税金等所涉及的一切费用。

九、投标书构成

投标人编写的投标书应包括下列部分：

1、投标文件

2、开标一览表

3、投标人基本情况表

4、投标设备名称及参数

5、投标人“三证合一”的营业执照（复印件）

6、医疗器械经营许可证（复印件）

7、生产厂家“三证合一”的营业执照及产品注册证

8、法定代表人本人参加投标，只需提供法定代表人身份证（复印件）；如果是法定代表人委托他人参加投标，除提供法定代表人身份证（复印件）外，还需提供法定代表人授权委托书、受托人身份证（复印件）。

9、产品售后服务承诺书（自行制作）

以上资料均须加盖有效公章，并按顺序装订成册。

十、投标书递交

1、投标书递交时间为2018年6月27日（星期三）下午14:00—15:00，逾期一律不再受理。

2、投标书须用文件袋密封，并在封口处加盖投标人单位公章，现场递交至宜良县第一人民医院门诊部六楼采购科。

十一、开标时间

2018年6月27日（星期三）下午16:00。

十二、开标地点

宜良县第一人民医院六楼会议室。

十三、合同签订

中标公示7个工作日无异议后5个工作日内签订。

联系人：者鹏翔

联系电话：0871—67539545

宜良县第一人民医院

2018年6月8日

附件1：

开标一览表

| 设备名称 | 规格及型号 | 数 量 （套或台） | 单价 （元） | 合计投标价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小写： 大写： |  |
|  |  |  |  | 小写： 大写： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件2：

投标人情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 主营范围： |  |
| 8 | 其他需要说明的情况： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件3：

表一：超声波体检机投标参数

| 序号 | 招标参数 | 响应参数 |
| --- | --- | --- |

注：此表由投标人填写。

*注明设备参数是否有正、负偏离。

投标人全称(加盖公章)：

表二：微量注射泵（双通道）投标参数

| 序号 | 招标参数 | 响应参数 |
| --- | --- | --- |

注：此表由投标人填写。

*注明设备参数是否有正、负偏离。

投标人全称(加盖公章)：